ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку аппарата физиотерапевтического для магнитотерапии многофункционального BTL 4000 с принадлежностями, модель BTL-4940 или аналог

1.Предмет закупки: аппарат физиотерапевтический для магнитотерапии многофункциональный BTL 4000 с принадлежностями, модель BTL-4940 или аналог.

2.Место поставки: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, ГМУ «Санаторий «Белоруссия».

3.Срок поставки: не позднее 20 декабря 2025г.

4. Общие технические требования к товару:

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика и требования |  |
| 1.1 | Аппарат физиотерапевтический для магнитотерапии | 1 шт. |
| 1.2 | Область применения: физиотерапия, ревматология, спортивная медицина, ортопедия, травматология, дерматология, гериатрия, неврология, педиатрия, гинекология, отоларингология, кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, урология, стоматология. | Наличие |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 1.5 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.6 | Гарантийный срок в соответствии с условиями производителя на аппарат, месяцев, не менее | 24 |
| 1.7 | Авторизованный сервисный центр по обслуживанию аппарата | Наличие |
| 2. | Функциональные возможности |  |
| 2.1 | Количество независимых каналов магнитотерапии, не менее | 2 |
| 2.2 | Количество единовременного подключения магнитотерапевтических аппликаторов к каждому разъёму, не менее | 4 |
| 2.3 | Фокусированное магнитное поле для повышения безопасности оператора | Наличие |
| 2.4 | Предустановленные протоколы терапии | Наличие |
| 2.5 | Энциклопедия в аппарате с информацией о возможных видах терапии, примерами расположения аппликаторов и области применения | Наличие |
| 2.6 | Возможность ручной настройки параметров терапии | Наличие |
| 2.7 | Возможность сохранения программ пользователя | Наличие |
| 2.8 | Сенсорный экран | Наличие |
| 2.9 | Самотестирование аппарата, обнаружение ошибок, предупреждающие сообщения об ошибках на экране. При обнаружении ошибки в работе аппарат переходит в режим блокировки. | Наличие |
| 2.10 | Возможность установки собственного пароля пользователя в аппарате | Наличие |
| 2.11 | Возможность приостановки терапии | Наличие |
| 2.12 | Фильтрация терапевтических протоколов по частям тела со схематической навигацией | Наличие |
| 2.13 | История проведенных терапий | Наличие |
| 2.14 | Отображение на экране значения интенсивности во время терапии | Наличие |
| 2.15 | Отсчет времени на экране во время терапии, отображение оставшегося времени | Наличие |
| 2.16 | Возможность настройки времени терапии во время паузы | Наличие |
| 2.17 | Аппаратная проверка состояния магнитотерапевтического аппликатора | Наличие |
| 2.18 | База данных пациентов | Наличие |
| 2.19 | Самоидентификация подключенных аксессуаров | Наличие |
| 2.10 | Возможность обновления ПО | Наличие |
| 3. | Технические характеристики |  |
| 3.1 | Конструкция |  |
| 3.2 | Вес аппарата, кг, не более | 2,4 |
| 3.3 | Размеры (ш×д×в), мм, не более | 380×260×190 |
| 3.4 | Экран |  |
| 3.5 | ЖК, цветной, сенсорный | Наличие |
| 3.6 | Разрешение, точек, не менее | 800×480 |
| 3.7 | Диагональ, см, не менее | 17,8 (7”) |
| 3.8 | Электропитание |  |
| 3.9 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 90 |
| 3.10 | Напряжение сети: | ~100–240 В |
| 3.11 | Частота: | 50–60 Гц |
| 3.12 | Класс защиты: I Класс электробезопасности: I | Соответствие |
| 3.13 | Длительность терапии |  |
| 3.14 | Регулировка длительности магнитотерапии, минут, в диапазоне не менее | 00:01-99:59 |
| 3.15 | Шаг регулировки, сек, не более | 1 |
| 3.16 | Регулируемые параметры |  |
| 3.17 | Максимальное значение индукции магнитного поля на поверхности аппликатора, мТл/Гаусс, не менее Действительная величина зависит от типа подключенного аппликатора | 128 мТл(1280 Гаусс) |
| 3.18 | Режим магнитного поля: импульсный | Наличие |
| 3.19 | Режим магнитного поля: серии импульсов | Наличие |
| 3.20 | Режим магнитного поля: постоянный | Наличие |
| 3.21 | Форма магнитных импульсов: прямоугольные, прямоугольные продолжительные, экспоненциальные, треугольные, синусоидальные | Наличие |
| 3.22 | Регулировка частота импульсов, Гц, в диапазоне не менее | 0 - 166 |
| 3.23 | Модуляция: без модуляции / пакет / синусоидальная / трапециевидная модуляция / симметричные импульсы | Наличие |
| 3.24 | Случайная частота: да/нет | Наличие |
| 3.25 | Аппликаторы (опционально): |  |
| 3.26 | Аппликатор двойной диск | Наличие |
| 3.27 | Количество дисков, не менее | 2 |
| 3.28 | Размеры диска, мм, не более | 130х130х30 |
| 3.29 | Интенсивность постоянного магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее | 23 мТл (230 Гс) |
| 3.30 | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее | 73,6 мТл (736 Гс) |
| 3.31 | Максимальная интенсивность магнитного поля в целом, мТл/Гаусс, не менее | 96,6 мТл (966 Гс) |
| 3.32 | Линейный аппликатор | Наличие |
| 3.33 | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее | 20,4 мТл (204 Гс) |
| 3.34 | Аппликатор соленоид 30 см | Наличие |
| 3.35 | Внутренний диаметр, мм, не менее | 295 |
| 3.36 | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее | 9,3 мТл (93 Гс) |
| 3.37 | Кушетка с аппликатором соленоид 70 см | Наличие |
| 3.38 | Размеры кушетки, мм, не менее | 540×2000×600 |
| 3.39 | Размеры кушетки с соленоидом в сборе, мм, не менее | 740×2000×1100 |
| 3.40 | Вес кушетки, кг, не более | 49 |
| 3.41 | Вес общий, кг, не более | 67 |
| 3.42 | Вес соленоида, кг, не более | 18 |
| 3.43 | Внутренний диаметр соленоида, мм, не менее | 695 |
| 3.44 | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее | 7,6 мТл (76 Гс) |
| 3.45 | Тележка |  |
| 3.46 | Количество ящиков, не менее | 6 |
| 3.47 | Материал: пластик, металл | наличие |
| 3.48 | Размер, мм, не более | 960х620х570 |
| 3.49 | Вес, кг, не более | 11,9 |
| 3.50 | Максимальная грузоподъемность шасси, не менее, кг (включая аппараты и аксессуары) | 45 |
| 3.51 | Максимальня грузоподъемность полки ящика, не менее, кг | 2 |
| 3.52 | Комплектация |  |
| 4. | Стандартные принадлежности: |  |
| 4.1 | блок управления, шт. | 1 |
| 4.2 | кабель питания, шт. | 1 |
| 4.3 | адаптер, шт. | 1 |
| 4.4 | стилус для сенсорного экрана, шт. | 1 |
| 4.5 | Руководство пользователя, шт. | 1 |

4.1 Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Все руководства пользователя должны быть на русском языке. Инструкция по применению должна быть на русском языке.

4.2 Требования к стандартам на Товар.

Поставляемое Товар должно соответствовать ГОСТам, стандартам, требованиям и сертификатам, действующим в отношении данного вида оборудования, а также иным обязательным требованиям на данный вид оборудования, установленным в Российской Федерации.

5. Общие требования к документации.

Одновременно с передачей Оборудования, Поставщик обязан вместе с товарной накладной и счет-фактурой/счетом передать все относящиеся к оборудованию документы, предусмотренные действующим законодательством для оборудования данного вида (сертификат соответствия, свидетельство о декларировании).

6. Общие требования к условиям поставки Товара.

      - 6.1 Требования к упаковке:

Поставщик должен отгрузить Товар в упаковке, соответствующей требованиям:

- ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".

Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу, повреждение и (или) уничтожение.

Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.

6.2 Требования к транспортировке и хранению.

Товар доставляется автомобильным транспортом на склад Покупателя.

      - 6.3 Условия поставки и доставки Товара.

Организация транспортировки от склада Поставщика до склада Покупателя осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика.

6.4 Требования к безопасности:

Товар должен  отвечать требованиям безопасности, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам и соответствовать сертификату соответствия поставляемого Товара.

Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно быть безопасным для жизни, здоровья Покупателя, граждан, а также не причинять вред окружающей среде.

7. Цена договора:

7.1 Начальная максимальная цена договора 1500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

7.2 Транспортные расходы, монтаж входят в стоимость товара.

7.3 Форма оплаты: 100% оплата в течение 7 (семи) банковских дней с даты получения товара.