

УТВЕРЖДЕНО
Директор 
ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
___________  
________________ 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На поставку медицинского оборудования: 
Аппарат физиотерапевтический комбинированный BTL-4000 Premium с принадлежностями (каталожный номер BTL-4825M2 Premium) или аналог.
1. Предмет закупки: Аппарат физиотерапевтический комбинированный BTL-4000 (каталожный номер BTL-4825M2 Premium) или аналог.
2. Наименование товара: Аппарат физиотерапевтический комбинированный BTL-4000 (каталожный номер BTL-4825M2 Premium) или аналог.
3. Место поставки: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, ГМУ «Санаторий «Белоруссия».
4. Срок поставки: в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты заключения договора
5. Общие технические требования к товару.
	

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или предлагаемая величина параметра

	1.
	Общая характеристика и требования
	 

	 
	Аппарат комбинированный физиотерапевтический для электротерапии и магнитотерапии
	1 шт.

	 
	Область применения: реабилитация, ортопедия, спортивная медицина, неврология, общая практика, урология, гинекология, дерматология, стоматология, медицина внутренних болезней
	Наличие

	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие

	 
	Декларация о соответствии
	Наличие

	 
	Руководство пользователя на русском языке
	Наличие

	 
	Гарантийный срок в соответствии с условиями производителя на аппарат, месяцев, не менее
	12

	 
	Авторизованный сервисный центр по обслуживанию аппарата
	Наличие

	2.
	Функциональные возможности
	 

	 
	Предустановленные протоколы терапии
	Наличие

	 
	Энциклопедия в аппарате с информацией о возможных видах терапии, примерами расположения аппликаторов и области применения
	Наличие

	 
	Возможность ручной настройки параметров терапии
	Наличие

	 
	Возможность сохранения программ пользователя
	Наличие

	 
	Сенсорный экран
	Наличие

	 
	Фильтрация терапевтических протоколов по частям тела со схематической навигацией
	Наличие

	 
	Возможность установки собственного пароля пользователя в аппарате
	Наличие

	 
	Возможность приостановки терапии
	Наличие

	 
	База данных пациентов
	Наличие

	 
	История последних терапий
	Наличие

	 
	Держатели для аппликаторов
	Наличие

	 
	Самоидентификация подключенных аксессуаров
	Наличие

	 
	Электротерапия
	 

	 
	Количество независимых каналов электротерапии, не менее
	2

	 
	Отображение на экране значения интенсивности во время терапии
	Наличие

	 
	Отсчет времени на экране во время терапии, отображение оставшегося времени
	Наличие

	 
	Настройка интенсивности во время проведения терапии
	Наличие

	 
	Создание и сохранение последовательности токов
	Наличие

	 
	Виды терапевтических токов
	 

	 
	Количество токов, не менее
	32

	 
	Гальванический ток
	Наличие

	 
	Диадинамический ток
	Наличие

	 
	Треберта ток
	Наличие

	 
	Фарадический ток
	Наличие

	 
	Неофарадический ток
	Наличие

	 
	Экспоненциальные импульсы
	Наличие

	 
	Импульсы с экспоненциальным подъемом
	Наличие

	 
	Прямоугольные импульсы
	Наличие

	 
	Русская стимуляция
	Наличие

	 
	Стимулирующие импульсы
	Наличие

	 
	Трапециедальные импульсы
	Наличие

	 
	Треугольные импульсы
	Наличие

	 
	Комбинированные импульсы
	Наличие

	 
	ЧЭНС
	Наличие

	 
	Высоковольтные наноимпульсы
	Наличие

	 
	2-полюсная интерференция
	Наличие

	 
	4-полюсная интерференция
	Наличие

	 
	Изопланарная интерференция
	Наличие

	 
	Интерференция-дипольный вектор
	Наличие

	 
	Переменные импульсы
	Наличие

	 
	Ледюка ток
	Наличие

	 
	H-волны
	Наличие

	 
	Микротоки
	Наличие

	 
	Среднечастотные импульсы
	Наличие

	 
	Спастическая стимуляция по Хуфшмидту
	Наличие

	 
	Спастическая стимуляция по Янчу
	Наличие

	 
	Высоковольтная терапия
	Наличие

	 
	Импульсная гальванизация
	Наличие

	 
	Модулированный импульсный ток
	Наличие

	 
	VMS ток (переменная стимуляция мышц)
	Наличие

	 
	Ток Коца
	Наличие

	 
	Постизометрическая релаксация мышц
	Наличие

	 
	Функция электродиагностики: определение моторной точки, коэф. аккомодации, I/t кривая
	Наличие

	 
	Контроль контакта электродов с телом пациента – появление соотвестсвующего сообщения на экране, звуковой сигнал, приостановка терапии
	Наличие

	 
	Тест качества плоских резиновых электродов 
	Наличие

	 
	Возможность подключения к консоли для проведения электровакуумной терапии
	Наличие

	 
	Магнитотерапия
	 

	 
	Количество независимых каналов магнитотерапии, не менее 
	2

	 
	Фокусированное магнитное поле для повышения безопасности оператора
	Наличие

	 
	Предустановленные протоколы терапии
	Наличие

	 
	Энциклопедия в аппарате с информацией о возможных видах терапии, примерами расположения аппликаторов и области применения
	Наличие

	 
	Возможность ручной настройки параметров терапии
	Наличие

	 
	Возможность сохранения программ пользователя
	Наличие

	 
	Сенсорный экран
	Наличие

	 
	Самотестирование аппарата, обнаружение ошибок, предупреждающие сообщения об ошибках на экране. При обнаружении ошибки в работе аппарат переходит в режим блокировки.
	Наличие

	 
	Возможность установки собственного пароля пользователя в аппарате
	Наличие

	 
	Возможность приостановки терапии
	Наличие

	 
	История проведенных терапий
	Наличие

	 
	Отображение на экране значения интенсивности во время терапии
	Наличие

	 
	Отсчет времени на экране во время терапии, отображение оставшегося времени
	Наличие

	 
	Возможность настройки времени терапии во время паузы
	Наличие

	 
	Визуальная индикация состояния магнитотерапевтических аппликаторов (аппликаторы диск, двойной диск, мульти-диск, соленоиды-цилиндры 30 см и 60 см):
Слабое мерцание – аппликатор готов к использованию.
Постоянное свечение – терапия находится в процессе выполнения
	Наличие

	 
	Аппаратная проверка состояния магнитотерапевтического аппликатора
	Наличие

	 
	Самоидентификация подключенных аксессуаров
	Наличие

	3.
	Технические характеристики
	 

	 
	Конструкция
	 

	 
	Вес аппарата, кг, не более
	3

	 
	Размеры (ш×д×в), мм, не более
	260×380×190

	 
	Степень защиты: IP20 
	Наличие

	 
	Экран
	 

	 
	ЖК, цветной, сенсорный
	Наличие

	 
	Разрешение, точек, не менее 
	800×480

	 
	Диагональ, см, не менее 
	17,8 (7”)

	 
	Электропитание
	 

	 
	Потребляемая мощность, Вт, не более 
	90

	 
	Напряжение сети: 
	~100–240 В

	 
	Частота: 
	50–60 Гц

	 
	Класс защиты: I
	Соответствие

	 
	Классификация
	 

	 
	Тип рабочей части : BF
	Соответствие

	 
	Класс потенциального риска: 2б
	Соответствие

	 
	Длительность терапии
	 

	 
	Регулировка длительности электротерапии, минут, в диапазоне не менее
	00:00-100

	 
	Регулировка длительности магнитотерапии, минут, в диапазоне не менее
	00:01-99:59

	 
	Шаг регулировки, сек, не более
	1

	 
	Основные параметры генератора электротерапии
	 

	 
	Максимальное мгновенное значение выходного тока в режиме стабилизации тока (СС), не менее 
	 140 мА

	 
	Максимальное мгновенное значение выходного тока в режиме стабилизации напряжения (CV), не менее
	165 мА

	 
	Максимальное мгновенное значение выходного тока - HVT (высоковольтная терапия), не менее
	10 А

	 
	Максимальное мгновенное значение выходного тока – микротоки, не менее
	1000 мкА

	 
	Максимальное мгновенное значение выходного напряжения в режиме стабилизации тока, не менее
	200 В

	 
	Максимальное мгновенное значение выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, не менее
	100 В

	 
	Максимальное мгновенное значение выходного напряжения – HVT, не менее
	500 В

	 
	Максимальное мгновенное значение выходного напряжения  – микротоки, не менее
	100 В

	 
	Выходная полярность (может быть выбрана): положительная / отрицательная / с реверсией в середине терапии
	Наличие

	 
	Положительная полярность
Красный разъем = + = анод;
Черный разъем = - = катод
	Наличие

	 
	Отрицательная полярность
Красный разъем = - = катод;
Черный разъем = + = анод
	Наличие

	 
	Основные параметры генератора магнитотерапии
	 

	 
	Регулируемые параметры
	 

	 
	Максимальное значение индукции магнитного поля на поверхности аппликатора, мТл/Гаусс, не менее
Действительная величина зависит от типа подключенного аппликатора
	128 мТл(1280 Гаусс)

	 
	Режим магнитного поля: импульсный
	Наличие

	 
	Режим магнитного поля: серии импульсов
	Наличие

	 
	Режим магнитного поля: постоянный
	Наличие

	 
	Форма магнитных импульсов: прямоугольные, прямоугольные продолжительные, экспоненциальные, треугольные, синусоидальные
	Наличие

	 
	Регулировка частота импульсов, Гц, в диапазоне не менее
	0 - 166

	 
	Модуляция: без модуляции / пакет / синусоидальная / трапециевидная модуляция / симметричные импульсы
	Наличие

	 
	Случайная частота: да/нет
	Наличие

	 
	Аппликаторы (опционально):
	 

	 
	Кушетка с соленоидом 70 см
	Наличие

	 
	Размеры кушетки, мм, не менее
	540×2000×600

	 
	Размеры кушетки с соленоидом в сборе, мм, не менее
	740×2000×1100

	 
	Внутренний диаметр соленоида, мм, не менее
	695

	 
	Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее
	7,6 мТл (76 Гс)

	4.
	Комплектация
	 

	 
	Стандартные принадлежности:
	 

	 
	блок управления, шт.
	1

	 
	кабель питания , шт.
	1

	 
	адаптер, шт.
	1

	 
	стилус для сенсорного экрана, шт.
	1

	 
	руководство пользователя, шт.
	1

	 
	кабель для электродов 1.2 м, канал 1, шт.
	1

	 
	кабель для электродов 1.2 м, канал 2, шт.
	1

	 
	плоский резиновый электрод (70 х 50 мм) , шт.
	8

	 
	губковое покрытие для электродов (70 х 55 мм), шт.
	20

	 
	Плоский резиновый электрод (120 х 80 мм)
	8

	 
	Губковое покрытие для электродов (125 х 105 мм)
	20

	 
	набор эластичных ремней для фиксации электродов (1 набор - 8 шт.), шт.
	1

	 
	Дополнительные аксессуары:
	 

	 
	Кушетка с аппликатором соленоид 70 см
	1


5.1 Оборудование должно быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Все руководства пользователя должны быть на русском языке. Инструкция по применению должна быть на русском языке.
5.2 Требования к стандартам на Оборудование.
Поставляемое Оборудование должно соответствовать ГОСТам, стандартам, требованиям и сертификатам, действующим в отношении данного вида оборудования, а также иным обязательным требованиям на данный вид оборудования, установленным в Российской Федерации.
5.3 Требования к сертификации оборудования.
Оборудование должно быть сертифицировано (декларировано) в соответствии я действующем законодательством. Указанные документы предоставляются в комплекте документации, а также вместе с Оборудованием.
5.4 Требования к контролю качества и приемке Оборудования.
[bookmark: _GoBack2]Маркировка упаковки, должна быть осуществлена в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).
6. Общие требования к документации.
Одновременно с передачей Оборудования, Поставщик обязан вместе с товарной накладной и счет-фактурой/счетом передать все относящиеся к оборудованию документы, предусмотренные действующим законодательством для оборудования данного вида (сертификат соответствия, свидетельство о декларировании).
[bookmark: _Toc235939177]7. Общие требования к условиям поставки оборудования.
7.1 Требования к упаковке:
Поставщик должен отгрузить Оборудование в упаковке, соответствующей требованиям:
- ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".
Оборудование должно быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу, повреждение и (или) уничтожение. 
Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Оборудования.
[bookmark: _Toc235939178] 7.2 Требования к транспортировке и хранению.
Оборудование доставляется автомобильным транспортом на склад Покупателя.
7.3 Условия поставки и доставки Оборудования.
 Организация транспортировки от склада Поставщика до пункта назначения осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика.
При транспортировке Оборудования силами Поставщика, Поставщик обязан за свой счёт застраховать Оборудование на время его перевозки от рисков утраты, гибели или повреждения.
7.4 Требования к безопасности:
Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам и соответствовать сертификату соответствия поставляемого Оборудования.
Поставляемое Оборудование при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно быть безопасным для жизни, здоровья Покупателя, граждан, а также не причинять вред окружающей среде.
8. Цена договора:
8.1 Начальная максимальная цена договора 1 250 000,00 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
8.2 Транспортные расходы, монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию - за счет Поставщика.
8.3 Форма оплаты: осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, после поставки оборудования и подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.



Зам. директора по мед. части                                                    Заяц В.Ю.
